Министерство образования и науки Российской Федерации

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения профессионального образования

«Казанский национальный исследовательский технологический университет»

М.В. Коломоец,  Р.С. Шимин

ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ

ДЕЙСТВИЯ И РАБОТЫ

ПРИБОРОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА

Методические указания

Нижнекамск

2017

УДК 681.53.082

К 61

Печатаются по решению редакционно-издательского совета НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ»

Рецензенты:

Фафурин А. В., профессор КГТУ, зав. каф. АИТ;

Долганов А.В., кандидат технических наук, доцент.

Коломоец, М.В.

- К 61  Изучение принципов действия и работы приборов определения качества : методические указания / М.В. Коломоец, Р.С. Шимин. – Нижнекамск : НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ», 2017. – 57 с.

В данных указаниях приведены общие принципы измерения качества различных технологических сред, а также рассмотрены вопросы практического измерения ph при помощи универсального иономера ЭВ-74.

Пособие предназначено для обеспечения курсов лекций по дисциплинам «Технические измерения и приборы», «Системы управления химико- технологическими процессами» и предназначено для студентов, обучающимся по направлениям подготовки бакалавров 220400 «Управление в технических системах», по направлению 230100.62 «Информатика и вычислительная техника», профилю «Автоматизированные системы обработки информации и управление».

УДК 681.53.082

© Коломоец М. В, Шимин Р.С., 2017

© НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ»,2017

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ПРИБОРЫ Определения свойств и состава веществ |  |  | 6 |
| 1.1. Газоанализаторы |  |  | 11 |
| 1.1.1. Термомагнитные газоанализаторы |  |  | 12 |
| 1.1.2.Электрохимические газоанализаторы |  |  | 15 |
| 1.1.2.1. Кулонометрические газоанализаторы |  |  | 15 |
| 1.1.3. Пневматические газоанализаторы |  |  | 19 |
| 1.1.4. Оптико-акустические газоанализаторы |  |  | 20 |
| 1.2. Анализаторы жидкостей |  |  | 21 |
| 1.2.1. Измерение плотности жидкостей |  |  | 21 |
| 1.2.2. Измерение вязкости жидкостей |  |  | 25 |
| 1.2.3. Измерение показателя преломления жидкостей (рефрактометрия) |  |  | 30 |
| 1.2.4. Измерение величины pH(pH-метрия) |  |  | 33 |
| 1.2.4.1. Колориметрический метод |  |  | 33 |
| 1.2.4.2. Потенциометрический метод |  |  | 33 |
| 2.Лабораторная работа «Потенциометрический метод определения величины рн» |  |  | 37 |
| 2.1 Стенд «Измерение величины pH с помощью универсального иономера ЭВ-74» |  |  | 37 |
| 2.1.1 Состав лабораторного стенда |  |  | 38 |
| 2.1.2. Описание универсального иономера ЭВ-74 |  |  | 39 |
| 2.1.2.1. Устройство и принцип работы иономера |  |  | 41 |
| 2.2. Методика поверки универсального иономера ЭВ-74 |  |  | 43 |
| 2.2.1 Внешний осмотр |  |  | 44 |
| 2.2.2. Опробование |  |  | 44 |
| 2.2.3. Проверка, настройка и градуировка преобразователя |  |  | 44 |
| 2.2.4. Проверка градуировка преобразователя в режиме pX |  |  | 45 |
| 2.2.5. Определение метрологических характеристик |  |  | 46 |
| 2.2.5.1. Определение основной погрешности преобразователя |  |  | 46 |
| 2.3. Порядок выполнения работы |  |  | 47 |
| 2.3.1. Обработка результатов поверки |  |  | 49 |
| 2.3.2. Выводы по проделанной работе |  |  | 50 |
| 3. Контрольные вопросы |  |  | 51 |
| Заключение |  |  | 52 |
| Список использованной литературы |  |  | 53 |
| Приложение 1 |  |  | 54 |
| Приложение 2 |  |  | 54 |
| Приложение 3 |  |  | 55 |

Введение

В ходе химико-технологических процессов изменяются химический состав перерабатываемых веществ и их свойства. Контроль этих параметров позволяет непосредственно судить о режиме процесса, так как они характеризуют качество получаемых продуктов; поэтому аналитический контроль является обязательным элементом любой системы управления химическим производством.

До недавнего времени для аналитического контроля в основном применяли методы лабораторного анализа периодически отбираемых проб анализируемых веществ. Однако широкое развитие автоматизации и особенно переход к комплексной автоматизации химической промышленности требует разработки методов и приборов, пригодных для автоматического анализа технологического потока. В связи с этим в последние годы происходит интенсивный рост аналитического приборостроения.

При контроле и автоматизации технологических процессов приходится анализировать главным образом жидкие и газообразные вещества. Большое многообразие анализируемых компонентов и еще большее многообразие анализируемых смесей, находящихся в самых различных условиях (температуры, давления и т. п.), определяют большое разнообразие номенклатуры аналитических приборов.

В общем случае под анализом состава вещества понимают определение их элементарного, функционального или молекулярного состава; в ряде случаев необходимо определять фазовый состав среды.

- ПРИБОРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВОЙСТВ

И СОСТАВА ВЕЩЕСТВА

При контроле химико-технологических процессов чаще всего необходимо определять молекулярный состав. Задачи анализа веществ бывают связаны с определением содержания как одного какого-либо компонента анализируемой смеси, так и двух и более ее компонентов. Приборы для определения состава называются анализаторами. Анализаторы, предназначенные для определения содержания только одного компонента в смеси, называют иногда также концентратомерами.

Строго говоря, состав веществ характеризуется числом частиц отдельных компонентов пробы и может быть выражен также числом молей, массой компонентов в граммах или других единиц массы. Однако для практических целей состав выражают через концентрации С компонентов: под концентрацией понимают отношение количества m определяемого компонента в пробе к общему количеству пробы M:   С=mM	     	(1.1)

Величины m и М могут быть определенным образом связаны с числами частиц компонентов. Наиболее распространены следующие единицы измерения концентрации: для жидкостей — мг/см3; г/см3; % по массе или объему; для газов — мг/м3; г/м3; % по объему.

Свойства веществ характеризуются численными значениями физических или физико-химических величин (например, плотности, вязкости, электрической проводимости и т. п.), поддающихся измерению.

Практическое выполнение аналитических измерений основано на использовании взаимосвязи между составом анализируемого вещества (концентрациями его компонентов) и величинами, характеризующими его физические и физико-химические параметры:

y=f(C1,C2,...,Ci,...,Cn)	 (1.2)

где у — измеряемый параметр анализируемого вещества; С1, С2, …, Сi, …, Сn —концентрации компонентов; n — общее число компонентов.

По виду измеряемого параметра аналитические методы (приборы) могут быть основаны на определении оптических, электрических, магнитных, тепловых, кинетических, а также механических свойств среды. В качестве измеряемых параметров используют, например, спектральные коэффициенты излучения, поглощения, рассеяния и отражения излучения, коэффициент преломления, диэлектрическую проницаемость и магнитную восприимчивость, плотность, вязкость и теплопроводность, давление и скорость распространения акустических колебаний и т.п. Совершенствование техники измерения позволяет добиться высокой точности определения величин этих параметров. Например, электрическую проводимость, плотность, показатель преломления удается измерить с точностью, достигающей 10-4—10-5 их значений.

Анализ состава основан на предположении, что для каждой анализируемой среды можно установить минимальное число независимых характеризующих ее параметров, позволяющих определить концентрации. Однако для реальных сред нахождение полной системы независимых параметров представляет собой весьма сложную задачу. Поэтому на практике пользуются неполной системой измеряемых параметров и, следовательно, вычисляют концентрации с некоторой ошибкой.

Избирательность анализа — одна из важнейших характеристик автоматического анализатора.

Практически выбор аналитических методик, обеспечивающих избирательное определение компонента непосредственным измерением физических или физико-химических параметров пробы, весьма ограничен. Избирательность большей части используемых аналитических методик определяется тем, что анализируемую пробу подвергают предварительно активному воздействию, в ходе которого она качественно изменяется. Результатом воздействия на пробу может быть, например, изменение ее агрегатного или фазового состояния, ионизация, пространственное или пространственно-временное разделение пробы, обогащение, изменение ее состава. После преобразования пробы измеряют ее физические или физико-химические параметры. При этом измерение различных параметров пробы можно сочетать с одними и теми же видами ее предварительного преобразования. Например, при хроматографическом методе анализа разделяют анализируемую смесь на компоненты в хроматографической колонне, а затем определяют концентрации компонентов в газе-носителе по измерению либо плотности, либо теплопроводности, либо эффективности ионизации и т. д.

Для установления взаимосвязи между аналитическими методами (анализаторами) и определения их места в аналитическом приборостроении используют различные варианты их классификаций. В зависимости от целей классификации аналитические приборы можно классифицировать, например, по следующим признакам: принципу действия (методу анализа); свойствам анализируемой среды; по числу определяемых компонентов; исполнению; способу унификации выходного сигнала; способу выдачи результатов измерения.

В простейшем случае анализ может быть выполнен без преобразования пробы, когда о составе анализируемой смеси можно судить непосредственно по измеряемому параметру.

Измеряемые параметры пробы можно подразделить на:

-  механические (скорость и поглощение звука, плотность);

- тепловые и кинетические (удельная теплота, теплопро-, водность, вязкость);

-  оптические (коэффициенты поглощения, отражения, преломления и рассеяния, интенсивность излучения, магнито- оптическая вращаемость);

- электрохимические и магнитные (проводимость, потенциал, диэлектрическая проницаемость, магнитная восприимчивость).

Измерение механических параметров (скорости и поглощения звука) составляет основу акустических методов анализа.

На измерении тепловых и кинетических параметров – удельной теплоты, теплопроводности и вязкости – основаны методы соответственно калориметрия, термокондуктометрия и вискозиметрия.

Широко распространены в аналитической практике методы анализа, основанные на непосредственном измерении оптических параметров анализируемой пробы: на измерении коэффициента поглощения – абсорбционно-оптический, коэффициента преломления – рефрактометрия и т. д.

Значительная группа методов анализа базируется на измерении электрических и магнитных параметров: потенциала — потенциометрия (pH-метрия), на измерении проводимости — кондуктометрия и т. д.

Дополнительное целенаправленное преобразование пробы при анализе позволяет обеспечить повышенную избирательность аналитического измерения. Для преобразования пробы можно использовать как физические, так и химические методы. Если воздействие на пробу приводит к существенному изменению ее физических свойств при неизменном составе пробы, то такое преобразование будем называть физическим. Если же воздействие на пробу приводит к существенному изменению ее состава, то такое преобразование будем называть химическим.

Анализаторы могут быть как лабораторного (ручного), так и автоматического типов. Следовательно, для систем автоматического управления технологическими процессами необходимы автоматические приборы.

При автоматическом контроле концентрации (состава) и свойств газов в химической промышленности наибольшее распространение получили следующие методы анализа (классификация по ГОСТ 13320—81):

а) без предварительного преобразования пробы – термомагнитные,  пневматические, оптико-акустические (инфракрасного поглощения) и другие;

б) с предварительным преобразованием пробы – электрохимические (кондуктометрические, кулонометрические, полярографические) и другие.

Для автоматического контроля концентрации (состава) и свойств жидкостей используются методы (классификация по ГОСТ 16851—71):

а) без предварительного преобразования пробы –механические (плотность), кинетические (вязкость), оптические (рефрактометрия), электрохимические (потенциометрия) и другие;

б) с предварительным преобразованием пробы — титрометрические.

Так как при контроле и автоматизации технологических процессов приходится анализировать главным образом жидкие и газообразные вещества, то соответственно анализаторы подразделяются на газоанализаторы и анализаторы жидкостей.

  - Газоанализаторы

Газоанализаторы – это приборы, предназначенные для измерения содержания газов в газовой смеси.

Используются газоанализаторы в химической, машиностроительной и других областях, где происходит непосредственный контакт человека с опасными газами. Также газоанализаторы применяются для замера количества газа в воздухе с целью защиты окружающей среды.

Как упоминалось выше, газоанализаторы выпускают лабораторного и автоматического типа. Лабораторные (переносные) газоанализаторы используются разово при необходимости замера определенного параметра. Автоматические (стационарные) газоанализаторы устанавливаются для постоянного анализа газа и контролируются специалистами непрерывно. Постоянно обновляемые системы автоматизации позволяют включить газоанализатор в общую техническую схему предприятия, в результате чего данные о замерах регулярно поступают к оператору. В производственных условиях часто встречается необходимость контролировать содержание углекислого газа, кислорода, водорода, окиси углерода, метана. В связи с этим наибольшее распространение в промышленности получили термомагнитные, электрохимические (в частности, кулонометрические), пневматические, оптико-акустические и другие газоанализаторы.

1.1.1 Термомагнитные газоанализаторы

Термомагнитные газоанализаторы применяют главным образом для определения концентрации кислорода, обладающего большой магнитной восприимчивостью.

Магнитные свойства веществ проявляются в способности намагничиваться под действием внешнего магнитного поля.

Большинство газов — диамагнетики, они выталкиваются магнитным полем. Кислород — редкое исключение. Среди газов, способных намагничиваться, он занимает первое место. Кислород проявляет сильные парамагнитные свойства, его магнитная восприимчивость в среднем в пятьдесят раз выше, чем у большинства газов.

Удельная магнитная восприимчивость газов (отнесенная   к 1 г вещества):

k=xρ,			(1.3)

где ρ — плотность газа, х - коэффициент пропорциональности, называемый объемной магнитной восприимчивостью вещества.

Объёмная магнитная восприимчивость равна отношению намагниченности единицы объёма вещества  J  к напряжённости Н намагничивающего магнитного поля:

x = J / H,			(1.4)

Для парамагнитных веществ, которые притягиваются магнитным полем, х > 0, а для диамагнитных веществ, которые выталкиваются из магнитного поля, х < 0.  Магнитная восприимчивость — величина безразмерная и измеряется в безразмерных единицах.

В зависимости от абсолютного давления р и температуры Т плотность газа: ρ= pM / (RT),	           (1.5)

где М — молекулярная масса; R — универсальная газовая постоянная.

### Рис. 1.1. Принципиальная схема термомагнитного газоанализатора

На рис. 1.1 приведена принципиальная схема термомагнитного газоанализатора. Датчик газоанализатора состоит из кольцевой камеры с горизонтальной стеклянной трубчатой перемычкой, помещенной между полюсами постоянного магнита так, что магнитное поле создается на одной стороне измерительной перемычки. На стеклянную перемычку навита двухсекционная нагреваемая обмотка из тонкой платиновой проволоки. Секции обмоток представляют собой два плеча неуравновешенного моста и служат измерительными элементами. Двумя другими плечами являются манганиновые резисторы R1 и R2.

При наличии в газовой смеси кислорода часть потока ответвляется в перемычку, где образуется поток газа в направлении слева направо (от большей напряженности магнитного поля к меньшей). Образующийся конвекционный поток газа переносит теплоту от обмотки R3 к R4, вследствие чего изменяются температура секций (R3 охлаждается, R4 нагревается) и их сопротивление. Разность сопротивлений функционально связана с концентрацией кислорода в исследуемой газовой смеси.

Разбаланс моста измеряется вторичным прибором, шкала которого отградуирована в единицах концентрации кислорода. Измерительный мост питается постоянным током от стабилизированного источника питания. Резистор R5 служит для регулирования силы тока питания моста.

Для обеспечения постоянства температуры датчик термостатирован. Система термостатирования обеспечивает постоянство температуры с точностью ±1 °С.

Основная погрешность прибора не превышает  ±2,5 % диапазона шкалы.

Основными источниками погрешностей при термомагнитном методе измерения являются изменения: температуры окружающей среды, влияющей на объемную магнитную восприимчивость газовой смеси; температуры нагрева чувствительного элемента (напряжения питания измерительного моста); давления анализируемой газовой смеси или атмосферного давления; напряженности магнитного поля в результате старения магнитов.

Для устранения погрешностей измерения в рассмотренных термомагнитных газоанализаторах применяют специальные системы термостатирования, различные системы стабилизации питания измерительной схемы и устройства для стабилизации давления анализируемой смеси (регуляторы давления, регулирующие ротаметры).

1.1.2 Электрохимические газоанализаторы

Электрохимические методы используют для непрерывного автоматического анализа газов и паров. Особенно широко эти методы применяют для определения микроконцентраций примесей токсичных веществ в атмосфере. В то же время использование полимерных пленок в качестве диффузионных барьеров позволило расширить область применения электрохимических методов на большие концентрации веществ. Эти газоанализаторы применяют также для определения концентрации газов, растворенных в жидкостях.

Наиболее распространёнными в промышленности являются кулонометрические газоанализаторы.

1.1.2.1 Кулонометрические газоанализаторы

Метод кулонометрического анализа основан на открытом Фарадеем законе, устанавливающем прямую пропорциональность между количеством прошедшего через электрохимическую систему электричества и количеством прореагировавшего на электроде вещества. Методы кулонометрического анализа разделяют на две группы: метод кулонометрического титрования и метод кулонометрии при контролируемом потенциале. Обе группы имеют одну принципиальную основу, но различаются по аппаратурному оформлению и технике определений:

а) метод кулонометрического титрования

Состоит в электрохимическом получении некоторого промежуточного компонента (титранта), способного быстро и в соответствии со стехиометрическим соотношением реагировать с анализируемым компонентом газовой смеси. По силе тока генерирования титранта судят о концентрации. Такие газоанализаторы предназначены для определения малых концентраций сернистых соединений (сернистого ангидрида, сероводорода, сульфидов и т. д.) в анализируемой смеси или в воздухе производственных помещений.

Рис. 1.2. Схема ячейки электрохимического газоанализатора

На рис. 1.2 дана схема электрохимической ячейки газоанализатора (ЭХГ) для непрерывного определения малых концентраций S02 в газовых смесях.

Анализируемый газ непрерывно барботирует (поднимается пузырьками через слой жидкости) через ячейку 1 газоанализатора, заполненную подкисленным раствором KJ. В раствор опущены две пары идентичных электродов: индикаторный платиновый 5 и каломельный сравнительный 6. Электроды служат для измерения окислительно-восстановительного потенциала, по величине которого контролируют процесс титрования. Два одинаковых платиновых электрода 2, установленные в нижней части ячейки, подключены к источнику постоянного тока и служат для электролиза раствора KJ. В результате электролиза выделяется титрант — молекулярный йод, который окисляет S02 с образованием серной кислоты. Если количество S02, поступающего с потоком пробы в ячейку в единицу времени, эквивалентно количеству J2, получаемого от электролиза, то окислительно-восстановительный потенциал системы соответствует конечной точке титрования. При этом сила тока электролиза пропорциональна концентрации S02. Для измерения силы тока предназначен стандартный автоматический электронный потенциометр.

При нарушении эквивалентности между количествами поступившего S02  и  выделившегося J2 изменяется  окислительно-восстановительный потенциал системы и по сигналу потенциометрического датчика 4 регулирующее устройство 3 изменит силу тока электролиза.

б) метод кулонометрии при контролируемом потенциале

Состоит в измерении силы тока при электролизе раствора, содержащего определяемое вещество, причем потенциал измерительного электрода во время электролиза поддерживают в таких пределах, что определяемый компонент реагирует полностью. На базе этого метода разработаны газоанализаторы для определения озона, сероводорода, сернистого газа и др. Одним из приборов подобного типа, работающим в непрерывном режиме, является газоанализатор для анализа микроконцентраций сернистого газа.

Ячейка анализатора (рис. 1.3) содержит измерительный электрод 1 и два вспомогательных электрода 6. Вспомогательные электроды отделены ионообменными мембранами 5 от измерительного электрода и от камеры 2 с запасным электролитом, в которой находится электрод очистки 3. Соединительные каналы а и б обеспечивают поддержание уровня электролита в камере измерительного электрода. Анализируемая смесь подается в камеру измерительного электрода через отверстия, радиально расположенные в нижней части трубки 4.

Рис 1.3.  Схема ячейки кулонометрического  газоанализатора

На дне камеры под электродом всегда находятся несколько кусочков элементарного йода, где они медленно растворяются. При барботировании газовой смеси через электролит сернистый газ восстанавливает йод до йодида, который затем окисляется на измерительном электроде. В качестве электролита используют 5 %-ный раствор серной кислоты.

Ячейка работает в режиме гальванического элемента. Для этого в качестве вспомогательного электрода используют электрод на основе двуокиси марганца. Ячейка не нуждается в калибровке и периодической проверке, так как определяемую концентрацию всегда можно рассчитать, исходя из закона Фарадея. Для этого необходимо знать лишь силу тока и расход анализируемого газа.

Для уменьшения силы фонового тока, который возникает вследствие побочных химических реакций, а также из-за наличия примесей в электролите, которые восстанавливают йод, в электролитическую ячейку введена вторая пара электродов. Она аналогична измерительной паре, но замкнута накоротко. Эта пара электродов обеспечивает очистку электролита в камере с запасным электролитом перед его поступлением в измерительную камеру.

Ячейка газоанализатора смонтирована в теплоизолированном корпусе с обогревом и может работать при температуре окружающего воздуха от +40 до -40 °С. Анализируемый газ попадает в ячейку через фильтр очистки от механических примесей. Поскольку газ после ячейки несет пары йода и брызги серной кислоты, после ячейки установлен фильтр для очистки газа. Выходной сигнал датчика линейно зависит от расхода.

Газоанализатор имеет четыре диапазона измерения концентрации сернистого газа: 0 – 1; 0 – 2; 0 – 5; 0 – 10 мг/м3.  Основная погрешность ±6% диапазона измерения.

    - Пневматические газоанализаторы

Пневматические газоанализаторы основаны на использовании таких газодинамических процессов, как дросселирование потоков, взаимодействие струй, вихреобразование, преобразование ламинарного течения в турбулентное и др.  Их действие основано на зависимости плотности и вязкости газовой смеси от ее состава. Изменение плотности и вязкости определяют, измеряя гидромеханические параметры потока (например, интенсивность истечения анализируемой газовой смеси через соответствующие дроссельные элементы или динамический напор струи).

Пневматические газоанализаторы все шире применяют в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, где использование электрических методов затруднено или недопустимо. Помимо пожаро- и взрывобезопасности пневматические газоанализаторы обладают и другими преимуществами: простота конструкции и эксплуатации, высокая надежность работы, длительный срок службы.

1.1.4 Оптико-акустические газоанализаторы

Оптико-акустические газоанализаторы представляют собой стационарные, автоматические самопишущие приборы для измерения любых концентраций окиси углерода, двуокиси углерода, метана, азота, кислорода и водорода.

Действие оптико-акустических газоанализаторов основано на принципе измерения поглощения газом инфракрасных лучей. При этом используется оптико-акустический эффект, заключающийся в звучании газа при воздействии на него прерывистого потока инфракрасной радиации.

Сравнивая электрохимические и оптико-акустические газоанализаторы для определения окиси углерода в атмосфере, можно сделать вывод, что благодаря устойчивости к вибрациям, компактности и высокой чувствительности приборы первого типа могут быть особенно полезны в переносном или транспортируемом варианте для обследования больших территорий, проведения под-факельных наблюдений и других работ, требующих перемещения прибора. В свою очередь оптико-акустические газоанализаторы, как более селективные и точные, предпочтительнее для измерений в одной точке.

Селективность оптико-акустических анализаторов повышают, применяя набор светофильтров с узким диапазоном длин волн пропускаемых лучей.

Достоинствами оптико-акустических газоанализаторов являются высокая чувствительность, хорошая избирательность, высокое быстродействие, широкий диапазон измерений, высокая точность и долговечность.

  - Анализаторы жидкостей

Анализатор жидкости - прибор или установка, предназначенные для анализа состава и/или свойств жидкости. Используются они, в основном, на производстве для контроля качества продукции. Выделяют анализаторы жидкостей автоматические (анализаторы жидкостей, в которых все операции осуществляются автоматически, начиная с отбора пробы и заканчивая выдачей результатов), автоматизированные (анализаторы жидкостей, в которых часть операций осуществляется оператором, где оператор осуществляет подачу пробы или дополнительную обработку результатов измерений) и лабораторные.

Как упоминалось выше, различные анализаторы жидкостей функционируют на основе различных методов анализа. В качестве примера рассмотрим по одному измеряемому параметру из каждой группы:

- механические (измерение плотности);

- кинетические (измерение вязкости);

- оптические (измерение показателя преломления)

- электрохимические (измерение величины pH).

1.2.1  Измерение плотности жидкостей

Приборы для автоматического измерения плотности составляют весьма важный элемент в комплексной автоматизации целого ряда процессов химической промышленности. Так, контроль и управление работой выпарных установок, абсорберов, дистилляционных, ректификационных и других аппаратов требуют непрерывного измерения плотности. Иногда плотность производственных жидкостей измеряют для определения концентрации растворенного вещества.

Плотностью называют содержание массы вещества в единице занимаемого им объема, т. е.

ρ=mV			(1.6)

где т и V — соответственно масса и объем вещества. Единицей измерения плотности в СИ является кг/м3.

Для измерения плотности жидкостей наибольшее применение получили приборы поплавковые и гидростатические:

а) поплавковые плотномеры

Работа поплавковых плотномеров основана на законе Архимеда. Поплавковые плотномеры изготовляют с плавающим и с полностью погруженным поплавком. В приборах первого типа мерой плотности жидкости служит глубина погружения поплавка определенной формы и постоянной массы. В плотномерах второго типа глубина погружения поплавка практически постоянна, а измеряют действующую на поплавок выталкивающую силу, пропорциональную плотности жидкости.

В плотномерах первого типа сила тяжести поплавка уравновешивается выталкивающей силой, действующей на поплавок как со стороны исследуемой среды плотностью P, так и со стороны среды, находящейся над зеркалом жидкости, плотностью р0. При равновесии поплавка выталкивающая сила равна силе тяжести поплавка. При этом каждому значению плотности исследуемой среды соответствует определенная глубина погружения поплавка.

В плотномерах второго типа поплавок (буек) полностью погружен в исследуемую среду. Перемещение буйка при изменении выталкивающей силы вызывает усилие, которое компенсируется сжатием пружины или каким-либо другим способом. По величине компенсирующего усилия можно судить об изменении выталкивающей силы, а, следовательно, и о плотности среды. Такие плотномеры можно использовать и для определения концентрации твердой фазы в жидкости.

Рис. 1.4. Схема плотномера с плавающим поплавком

На рис. 1.4 приведена принципиальная схема плотномера с плавающим поплавком. Плотномер состоит из измерительного сосуда 4, в котором плавает металлический поплавок 5. Жидкость в прибор поступает через патрубок 2 и выходит из прибора через патрубок 6. Скорость потока устанавливается дросселем 1 постоянного сечения. Отражательные пластины 3 предохраняют поплавок от завихрений потока. Изменение плотности жидкости вызывает перемещение поплавка и связанного с ним сердечника 7, который перемещается в катушках дифференциально-трансформаторного датчика. Вторичный прибор (показывающий или регистрирующий) градуируют в единицах измерения плотности. Для температурной компенсации в измерительную схему вторичного прибора можно включить термометр сопротивления.

Плотномер может быть изготовлен из коррозионностойких материалов и применен для измерения плотности агрессивных жидкостей.

Рис 1.5. Схема плотномера с полностью

погруженным поплавком

В плотномерах второго типа поплавок (буек) полностью погружен в исследуемую среду. Перемещение буйка при изменении выталкивающей силы вызывает усилие, которое компенсируется сжатием пружины или каким-либо другим способом. По величине компенсирующего усилия можно судить об изменении выталкивающей силы, а, следовательно, и о плотности среды. Такие плотномеры можно использовать и для определения концентрации твердой фазы в жидкости.

На рис. 1.5 приведена упрощенная схема плотномера с полностью погруженным поплавком (буйком). При отсутствии в жидкости частиц твердой фазы растяжение пружины максимально и равно l. При этом сила тяжести G буйка уравновешивается усилием Fп со стороны пружины и выталкивающей силой FB, т. е. G = Fп + FB.

Существуют разнообразные конструкции плотномеров с погруженным поплавком, различающиеся конструкцией поплавка, уравновешивающего устройства, механизмом передачи показаний на расстояние, методом автоматической температурной компенсации и др.

Выталкивающая сила, действующая на поплавок, может уравновешиваться пружиной, дополнительным поплавком, помещенным в эталонную жидкость, пневматическим преобразователем и др. Температурная компенсация в поплавковых плотномерах достигается погружением термометра сопротивления в исследуемую жидкость или дополнительного поплавка в эталонную жидкость.

б) гидростатические плотномеры

Принцип действия гидростатических плотномеров основан на том, что давление P в жидкости на расстоянии Н от ее поверхности определяется выражением:

P=ρgH			(1.7)

где ρ — плотность жидкости; g — ускорение свободного падения.

Из формулы (1.7) следует, что давление столба жидкости постоянной высоты Н является мерой плотности жидкости. Обычно измеряют разность давлений двух столбов жидкости разной высоты (дифференциальный метод). Это позволяет исключить влияние на точность измерения колебаний уровня исследуемой жидкости. Из формулы (1.7):

P1−P2=ρg(H1−H2), 		(1.8)

или			 ΔP=ρgΔH	            (1.9)

где P1 и P2 — давление столбов жидкости;

H1 и Н2 — высота соответствующих столбов жидкости.

Тот же прибор может быть использован в качестве гидростатического уровнемера. В этом случае плотность измеряемого вещества должна быть постоянной. Тогда изменяющийся выходной сигнал давления будет пропорционален уровню.

1.2.2 Измерение вязкости жидкостей

В производстве химических волокон, синтетических смол, каучука, красок, смазочных материалов и др. вязкость является важным показателем, характеризующим качество получаемой продукции. В связи с этим во многих случаях важно непрерывное автоматическое измерение вязкости.

Вязкостью называют свойство жидкостей и газов, характеризующее их сопротивляемость деформации сдвига. Сдвиговое течение параллельных слоев элемента жидкости (газа) можно описать формулой Ньютона:

μ=FS(dυdn),			(1.10)

где μ — динамическая вязкость или просто вязкость; F/S — напряжение сдвига (F — сила сдвига; S — площадь сечения рассматриваемого элемента); dυ/dn — градиент скорости движения по толщине слоя или скорость сдвига (υ — скорость течения одного слоя относительно другого слоя, п — расстояние между слоями жидкости).

Если вязкость не зависит от интенсивности механической деформации, то жидкость называют ньютоновской; все остальные жидкости относятся к неньютоновским.

За единицу динамической вязкости в Международной системе единиц принимают вязкость жидкости, в которой напряжение сдвига, создаваемое силой 1Н между двумя слоями площадью 1 м2 вызывает градиент скорости 1 м/с при расстоянии между слоями 1 м.

Единица динамической вязкости в СИ – Па•с. На практике часто пользуются кинематической вязкостью, которая представляет собой отношение динамической вязкости к плотности жидкости. Единица измерения кинематической вязкости – м2/с.

Конструкция автоматического вискозиметра должна обеспечивать интенсивный массообмен в зоне измерения, заданные метрологические показатели при колебаниях давления и загрязненности среды, термостабилизацию или термокомпенсацию показаний в связи с тем, что вязкость жидкостей сильно зависит от температуры.

Для измерения вязкости применяют вискозиметры, основанные на следующих методах: истечения, падающего шарика и т. д.

а) капиллярные  вискозиметры

Для ламинарного течения ньютоновской жидкости через капиллярную трубку справедливо уравнение Пуазейля:		μ=kπr4GlΔp,		        (1.11)

где k — постоянный коэффициент, зависящий от единиц измерения входящих в уравнение величин; µ— динамическая вязкость; r — радиус капилляра; G — массовый расход жидкости через капилляр; l — длина капилляра; ∆р — перепад давления на капилляре.

При постоянных значениях G, k, r и l вязкость:

µ = k1∆p	             		(1.12)

На рис. 1.6 приведена принципиальная схема автоматического капиллярного вискозиметра, основанного на принципе истечения. Контролируемая жидкость с постоянным расходом прокачивается дозирующим насосом l через капиллярную трубку 2.

Рис. 1.6. Принципиальная схема автоматического капиллярного вискозиметра непрерывного действия

Перепад давления на трубке измеряют дифманометром 3, шкала которого проградуирована в единицах вязкости. Диаметр d и длину l капиллярной трубки выбирают в зависимости от пределов измерения. Вискозиметр установлен в термостате 4. Обычно прибор снабжают комплектом капилляров с различными d и l.

б) вискозиметры с падающим шариком

Измерение вязкости методом падающего шарика основано на законе Стокса, связывающем скорость падения шарика в жидкости с ее вязкостью:

μ=k(ρ−ρ0)gr2υ,		(1.13)

где k — постоянный коэффициент, зависящий от единицы измерения; ρ и ρ0 — плотность материала тела и жидкости; r — радиус шарика; g — ускорение свободного падения; υ — скорость равномерного движения шарика.

Закон Стокса применим при ламинарном течении жидкости относительно шарика.

Вискозиметр с падающим шариком весьма чувствителен к загрязнениям жидкости и наличию пузырьков газа в ней, поэтому его можно применять для измерения вязкости только однородных жидкостей.

Рис. 1.7. Принципиальная схема автоматического вискозиметра дискретного действия с падающим шариком

На рис. 1.7 приведена принципиальная схема автоматического вискозиметра дискретного действия. Релейный блок 10 периодически включает насос 8. При работе насоса в мерную трубу 6, выполненную из немагнитного материала, поступает свежая проба жидкости из резервуара l. Одновременно шарик 5 поднимается от нижней ограничительной сетки 4 до верхней сетки 7. При выключенном насосе 8 шарик падает в испытуемой жидкости. Две катушки 2 и 3, включенные по дифференциально-трансформатной схеме, электронный усилитель 11 и вторичный прибор 9 измеряют время падения шарика между двумя фиксированными положениями. Это время пропорционально вязкости жидкости.

1.2.3 Измерение показателя преломления жидкости (рефрактометрия)

Анализатор жидкости, принцип действия которого основан на взаимосвязи параметров оптического излучения с составом или свойством анализируемой жидкости, называется оптическим анализатором жидкости. Оптические анализаторы применяются для контроля качества пищевых продуктов, смазочных материалов, различных биохимических исследований.

Оптические методы контроля концентрации растворов широко распространены как в лабораторной, так и в промышленной практике. Использование известных законов распространения света позволило создать целый ряд приборов аналитического контроля.

Рис. 1.8. Схема преломления светового луча на границе раздела двух сред

Рассмотрим рефрактометрический метод анализа жидкости, как один из наиболее часто применяющихся методов для контроля качества процесса в химико-технологической промышленности, а конкретней, для контроля концентрации различных растворов (например, едкий натр, соляная кислота, серная кислота и другие).

Рефрактометрический метод анализа жидких сред основан на использовании зависимости показателя преломления бинарной смеси от соотношения ее компонентов.

Как известно, показатель преломления определяют как отношение (рис. 1.8) синуса угла падения α (угол между падающим лучом и нормалью NN к поверхности раздела двух сред, проходящей через точку падения луча) к синусу угла преломления β (угол между преломленным лучом и той же нормалью NN).

Эта величина, постоянная для двух сред, равна отношению скоростей распространения световых волн в первой (v1 и второй v2) средах, т. е.:

sinα/ sinβ = v / v2 = п		  (1.14)

Когда первая среда — «пустота», показатель преломления называют абсолютным показателем преломления. При переходе светового потока из одного вещества в другое говорят об относительном показателе преломления второго вещества по отношению к первому.

Абсолютный показатель преломления вещества:

N = c / v,		  	(1.15)

где с — скорость света в пустоте;

v — скорость света в веществе.

Для видимых лучей света при температуре 0°С и давлении 101325 Па показатель преломления воздуха n0 = 1,000293. Обычно его принимают равным 1.

В связи с этим для получения абсолютного значения показателя преломления, определяемого при обычных условиях (в воздухе), значение n необходимо умножить на n0, т. е.:

N = п0 п 			(1.16)

Для растворов одного и того же вещества различной концентрации при условии выполнения правила аддитивности показателей преломления

С1 n1 + С2 n2 = (C1 + С2) n справедлива формула:

С1С2=kn−n2n1−n, 		 (1.17)

где C1 и С2 — концентрация компонентов смеси;

п1 и п2 – показатели преломления компонентов;

n — показатель преломления смеси;

k — постоянная, равная модулю перехода от объемных долей к массовым.

Проведя расчеты в объемных долях, т. е. при k = 1, с учетом, что при этом C1 + С2 = 100 %, для определяемой концентрации С1 = Сх и С2 = 100 % — Сх, получим:

Сx=nx−n2n1−n2⋅100 		(1.18)

Обозначив (n1 — n2) / 100 = k (инкремент показателя преломления), получим:

nx = n2 + kCx.		 	(1.19)

Эта формула связывает показатель преломления смеси пх с определяемой концентрацией Сх.

1.2.4 Измерение величины pH (pH-метрия)

Частным случаем анализа свойств жидкости является определение величины pH (водородного показателя), характеризующего концентрацию ионов водорода в растворах, питьевой воде, пищевой продукции и сырье, объектах окружающей среды и производственных системах непрерывного контроля технологических процессов, в том числе в агрессивных средах.

Для определения величины pH существуют два основных метода: колориметрический и потенциометрический.

1.2.4.1 Колориметрический метод определения величины pH

Колориметрический метод основан на изменении окраски индикатора, добавленного к исследуемому раствору, в зависимости от величины pH. Этот метод недостаточно точен, требует введения солевых и температурных поправок, дает значительную погрешность при очень малой минерализации исследуемой воды (менее 30 мг/л) и при определении pH окрашенных и мутных вод. Метод нельзя применять для вод, содержащих сильные окислители или восстановители. Используется обычно в экспедиционных условиях и для ориентировочных определений.

1.2.4.2 Потенциометрический метод определения величины pH

Потенциометрический метод намного точнее, лишен в значительной мере всех перечисленных недостатков, но требует оборудования лабораторий специальными приборами – pH-метрами. Потенциометрический метод основан на измерении ЭДС электродной системы, состоящей из индикаторного электрода и электрода сравнения. Электрод сравнения иногда называют вспомогательным электродом.

Наибольшее практическое применение нашел стеклянный индикаторный электрод, который можно использовать в широком диапазоне pH и в присутствии окислителей.

Специфические особенности электродной системы со стеклянным индикаторным электродом, обычно применяемым для измерения показателя кислотности рН, и, в частности, высокое внутреннее электрическое сопротивление стеклянного электрода определяют ряд требований к приборам, предназначенным для работы в комплекте с электродными системами. Важнейшие из этих требований — высокое входное сопротивление прибора (не менее 1012 Ом) и весьма малая сила тока, протекающего через датчик в процессе измерения (меньше 10-12 А). Невыполнение этих условий приводит к поляризации электродов при подключении их к прибору и к большим погрешностям измерения, вызванным заметным падением напряжения на электродах, которое суммируется с ЭДС электродной системы.

Приведенным требованиям отвечают только специальные приборы, называемые высокоомными, основной частью которых, как правило, является усилитель постоянного тока. Современные высокоомные приборы, применяемые для измерения рН, предназначены для работы с датчиками, внутреннее электрическое сопротивление которых может достигать 109 Ом. При этом входное сопротивление прибора, по крайней мере, в 1000 раз больше сопротивления датчика, что обеспечивает практическое отсутствие погрешностей, связанных с протеканием тока через измерительную ячейку.

По принципу действия рН-метры можно разделить на три основные группы: приборы с непосредственным отсчетом, приборы с астатической компенсацией, приборы со статической компенсацией.

Простейшая принципиальная схема рН-метра с непосредственным отсчетом приведена на рис.1.1. ЭДС Ех измерительной ячейки подается на вход усилителя 3, представляющего собой операционный усилитель постоянного тока, охваченный отрицательной обратной связью.

Операционные усилители, используемые в схемах рН-метров, имеют на входе полевые транзисторы. Высокая степень изоляции управляющего электрода полевого транзистора (так называемые транзисторы с изолированным затвором) обеспечивает требуемое входное сопротивление усилителя при входной силе тока порядка 10-12—10-14 А.

Рис.1.6. Принципиальная схема рН-метра с непосредственным отсчетом

На рис. 1.6: 1 и 2 — стеклянный и вспомогательный электроды; 3 — операционный усилитель; 4 — измерительный прибор или   цифро-аналоговый преобразователь

Приборы с непосредственным отсчетом просты по устройству, однако по точности они уступают приборам компенсационного типа.

Рис.1.7. Принципиальная схема рН-метра с астатической компенсацией

Простейшим pH-метром компенсационного типа является прибор, схема которого приведена на рис. 1.7. В этом приборе используется метод астатической компенсации, когда последовательно с ЭДС электродной системы включено равное ей по величине и противоположное по знаку, напряжение компенсации UK, снимаемое с компенсирующего переменного резистора (КПР) Rp' или лабораторного потенциометра. Меняя перемещением движка реохорда напряжение UK, добиваются того, чтобы выходной сигнал усилителя был таким же, как при нулевом сигнале на входе. При этом напряжение UK равно измеряемой ЭДС Ех. Шкала КПР отградуирована в единицах pH.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

ТЕМА: « ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ РН»

Цели работы:

1. Изучить принципы действия и промышленное применение приборов определения свойств и состава вещества;

2. Ознакомиться с составом и работой лабораторного стенда.

3.Ознакомиться с работой рН-метра.

4. Изучить методику поверки прибора определения величины pH

5. Произвести поверку pH-метра в лабораторных условиях.

2.1. Стенд «Измерение величины pH с помощью универсального иономера ЭВ-74»

Стенд предназначен для наглядного закрепления материала по теме «Потенциометрический метод измерения величины pH». В качестве pH-метра в данном стенде используется универсальный иономер ЭВ-74, который в совокупности с электродной системой и компаратором напряжений, а также магазином сопротивлений позволяет освоить потенциометрический метод с практической точки зрения, и вместе с тем, позволяет провести поверку иономера согласно методике поверки, описанной в паспорте прибора.

При эксплуатации прибора для его калибровки применяются контрольные растворы. При измерении величины pH в качестве контрольных используются стандартные буферные растворы (в дальнейшем все растворы названы контрольными).

Буферные растворы применяют для сохранения постоянного значения pH. Чаще всего они представляют собой смеси слабых кислот с солями этих кислот или смеси слабых оснований с солями этих же оснований.

Необходимо учесть, что при длительном хранении или многократном использовании контрольные растворы портятся и необходимо стремиться работать со свежеприготовленными растворами.

Вследствие того, что лабораторные условия, предоставляемые для проведения данной лабораторной работы, далеки от промышленных, а также ввиду дороговизны и сложности получения буферных растворов, электродная система будет использоваться упрощенно следующим образом:

1) контрольным раствором будет являться дистиллированная вода;

2) последующее добавлением в нее уксусной кислоты приведет к получению агрессивной среды (имитация кислотного буферного раствора);

3) дальнейшее смешивание полученной жидкости с небольшим количеством порошка соды приведет к обратному переходу к нейтральной среде, а в дальнейшем – к щелочной (имитация щелочного буферного раствора).

После проведения опытов, наглядно показывающих принцип измерения pH данным методом, следует провести поверку прибора согласно методике поверки, которая, как было сказано выше, приведена в паспорте прибора и описана в  п. 2.2.3, п. 2.2.4.

2.1.1. Состав лабораторного стенда

В состав лабораторного стенда, изображенного на рисунке 2.1, входят: 1 – универсальный иономер ЭВ-74; 2 – магазин сопротивлений Р4831; 3 – электродная система, содержащая измерительный и вспомогательный электроды; 4 – соединительные провода; 5 – компаратор напряжений Р3003М1.

Рис. 2.1. Состав лабораторного стенда «Измерение pH при помощи универсального иономера ЭВ-74»

Согласно паспорту иономера, в ходе данной работы, водородный показатель (pH) в дальнейшем будет обозначаться как pX.

2.1.2. Описание универсального иономера ЭВ-74

Универсальный иономер ЭВ-74 предназначается для определения в комплекте с ионоселективными электродами активности одно- и двухвалентных анионов и катионов (величины pX) в водных растворах, а также для измерения окислительно-восстановительных потенциалов (величины Еh) в этих же растворах.

Иономер может использоваться также в качестве высокоомного милливольтметра. При работе с блоком автоматического титрования прибор может быть использован для массового однотипного титрования.

Иономером ЭВ-74 можно производить измерения, как методом отбора проб, так и непосредственно в лабораторных установках.

Иономер предназначен для применения в лабораториях научно-исследовательских учреждений и промышленных предприятий.

Таблица 1

Технические характеристики

Универсального иономера ЭВ-74

| Измеренная величина | Диапазон | Пределы допускаемой основной погрешности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pX | мВ |
| Одновалентные ионы (pXI) | 5 pX 20 pX | ±0,04 ±0,40 | ±2,3 ±23,3 |
| Двухвалентные ионы (pXII) | 5 pX 20 pX | ±0,08 ±0,40 | ±2,3 ±11,6 |
| Eh (э. д. с.) | 500 мВ 2000 мВ | - | ±5,00 ±50,0 |

Особенности и преимущества данного иономера заключаются в следующем:

- пределы измерений величины Eh(ЭДС) преобразователем: от минус 100 до плюс 1900 мВ и от плюс 100 до минус 1900 мВ;

- пределы измерения величины pX преобразователем от минус 1 до плюс 19 pX с диапазонами: -1—4 рХ, 4—9 рХ, 9—14 рХ, 14—19 рХ   и широким диапазоном: -1—19 рХ. Предел допускаемой основной погрешности преобразователя соответствует значениям, приведенным в табл. 1;

- преобразователь обеспечивает работу с системами, имеющими электрическое сопротивление цепи измерительного электрода, — не более 1000 МОм, цепи вспомогательного электрода — не более 20 кОм;

- мощность, потребляемая иономером, не превышает 50 В·А, в том числе преобразователем — 15 В·А.

2.1.2.1. Устройство и принцип работы иономера

Для измерения активности одно- и двухвалентных ионов в растворах используется электродная система с ионоселективными измерительными электродами и преобразователь.

Рис. 2.2 Преобразователь (вид спереди):

1 - показывающий прибор; 2 – кнопка выбора рода работы; 3 – выключатель сети; 4 – глазок индикации включения;

5 – кнопки выбора диапазона измерения; 6 – ручки оперативного управления прибором; 7 – оси переменных резисторов заводской настройки и регулировки прибора;

8 – корректор нуля; 9 – лицевая панель

Значение рХ контролируемого раствора определяется измерением ЭДС электродной системы с помощью преобразователя, шкала которого проградуирована в единицах рХ. Работа иономера основана на преобразовании ЭДС электродной системы в постоянный ток, пропорциональный измеряемой величине. Преобразование ЭДС электродной системы в постоянный ток осуществляется высокоомным преобразователем автокомпенсационного типа.

Для удобства монтажа и обслуживания при ремонте наклонная лицевая панель 9 (рис. 2.2) укреплена таким образом, что при снятии задней стенки и нижней планки она может быть откинута вперед после откручивания 2 винтов.

На лицевой панели располагаются органы оперативного управления и показывающий прибор 1. Органы заводской настройки и регулировки 7 расположены под лицевой панелью.

На шкале показывающего прибора имеются следующие оцифровки: «—1—19» для измерения на широком диапазоне и «0—5» для измерения на узких диапазонах (показания прибора суммируются со значением, соответствующим началу диапазона). Для удобства диапазон «—1—4» имеет дополнительную оцифровку.

Для установки температуры измеряемого раствора имеется оцифровка «0—100».

К органам оперативного управления относятся: тумблер «СЕТЬ», ручки переменных резисторов «КАЛИБРОВКА», «КРУТИЗНА», «рХи» и «ТЕМПЕРАТУРА РАСТВОРА»; 5 кнопок выбора рода работы: «АНИОНЫ/КАТИОНЫ (+/—)», «Х'/Х"», «mV», «рХ» и «t°»; 5 кнопок выбора диапазона измерения: «—1—19», «—1—4», «4—9», «9—14», «14—19»; корректор показывающего прибора. Кнопка «АНИОНЫ/КАТИОНЫ (+/—)» позволяет производить измерение активности анионов или положительных потенциалов в отжатом к катионов или отрицательных потенциалов в нажатом положениях, кнопка «Х'Х"» — измерение активности одновалентных или двухвалентных ионов соответственно в отжатом или нажатом положениях; кнопки с зависимой фиксацией «mV», «рХ» и «t°» позволяют включить прибор в режим милливольтметра («mV»), иономера («pX») или установки температуры раствора при ручной термокомпенсации («t°»).

При настройке ручками, выведенными на лицевую панель, следует учитывать, что в приборе применены потенциометры с высокой разрешающей способностью, которые имеют зоны плавной и грубой регулировки.

Резисторы «КАЛИБРОВКА», «КРУТИЗНА» и «pX» служат для оперативной настройки прибора на данную электродную систему.

2.2. Методика поверки универсального иономера ЭВ-74

Поверкой называется операция, заключающаяся в установлении пригодности СИ к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и контроля их соответствия предъявляемым требованиям.

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия;

а) температура окружающего воздуха 20±5°С;

б) относительная влажность 65±15%;

в) напряжение питающей сети 50 Гц, 220±4,4 В (приборы, предназначенные для питания от сети 60 Гц, должны проверяться при этой же частоте);

г) время самопрогрева 30 мин;

д) сопротивление в цепи измерительного электрода (номинальное значение) 500 МОм;

е) сопротивление в цепи вспомогательного электрода (номинальное значение) 10 кОм;

ж) напряжение переменного тока в цепи вспомогательного электрода 0;

з) ЭДС в цепи «Земля—раствор» 0;

и) термокомпенсация автоматическая, сопротивление термокомпенсатора должно соответствовать температуре 20°С.

2.2.1. Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие поверяемого прибора следующим требованиям: отсутствию механических повреждений корпуса преобразователя и кабелей измерительного и вспомогательного электродов; наличию заземляющей клеммы.

2.2.2. Опробование

При опробовании проверяют работоспособность органов оперативной настройки. Однако при этом происходит сбой предыдущих настроек калибровки, поэтому далее настраивают прибор в соответствии с п. 2.2.3.

2.2.3. Проверка, настройка и градуировка преобразователя

Настройку преобразователя на данную электродную систему производят следующим образом:

а) устанавливают на магазине сопротивление, соответствующее температуре 20°С (приложение 1), а переключатель «ТЕРМОКОМПЕНСАТОР», находящийся на задней панели прибора, устанавливают в положение «АВТ.»;

б) подают на вход преобразователя от потенциометра напряжение, соответствующее значению минус 1 рХ при температуре 20°С;

в) ручкой «КАЛИБРОВКА» устанавливают стрелку показывающего прибора на начальную отметку шкалы (на диапазоне «—1—4»);

г) подают на вход преобразователя напряжение, соответствующее значению 19 рХ при температуре 20°С;

д) ручкой «КРУТИЗНА» устанавливают стрелку показывающего прибора на конечную отметку шкалы (на диапазоне «14—19»);

е) повторяют пп. б—д;

ж) устанавливают на магазине сопротивление, соответствующее температуре 80°С;

з) выбирают значение рХ, наиболее удаленное от координаты рХи (например, 19 рХ При рХи=7), подают на вход преобразователя напряжение, соответствующее выбранному значению рХ при температуре 80°С, и ручкой «рХи» устанавливают стрелку показывающего прибора на выбранное значение рХ.

2.2.4  Проверка градуировки преобразователя в режиме рХ

Для проверки подают от потенциометра на вход преобразователя такое напряжение, чтобы стрелка показывающего прибора устанавливалась последовательно на все оцифрованные отметки выбранного диапазона измерения. Проверку производят при автоматической термокомпенсации (с магазином сопротивления):

а) для одновалентных катионов при температуре 20°С;

б) для двухвалентных анионов при температуре 20°С;

в) для одновалентных катионов при температурах 0, 40, 60 и 100°С.

Необходимо учесть, что разным значениям температуры соответствуют различные значения сопротивлений, т. е. при выборе температуры согласно предлагаемому варианту (0, 20, 40, 60, 80 или 100 0С) следует выбрать соответствующее сопротивление на магазине сопротивлений согласно прил. 1

Разность напряжений, подаваемых от потенциометра, и соответствующих расчетных (табличных) значений не должна превышать предела допускаемой основной погрешности (табл. 1), а при проверке «в» — суммы предела допускаемой основной погрешности и погрешности термокомпенсации (табл. 1 и прил. 1). Если разность напряжений превышает предел допускаемой погрешности, необходимо произвести градуировку, описание которой находится в паспорте прибора.

Далее проводится настройка иономера для работы с электродными системами, подробнее с которой можно ознакомиться в паспорте прибора.

2.2.5. Определение метрологических характеристик

2.2.5.1. Определение основной погрешности преобразователя

Изменяя напряжение, подаваемое с потенциометра, устанавливают стрелку показывающего прибора на оцифрованные отметки шкалы, отмечая при этом соответствующие значения входного напряжения.

Основная погрешность определяется по формуле:

Δосн.=Eи−е, 			(2.1)

где Δосн. — основная погрешность, мВ;

Eи — номинальное значение входного напряжения, соответствующее данной оцифрованной отметке, мВ.

е — значение входного напряжения, подаваемого от потенциометра, мВ.

Основная погрешность определяется в режимах «mV» и «рХ». В режиме «рХ» проверка производится для случая одновалентных катионов при сопротивлении на магазине, равным 1410,5 Ом. Основная абсолютная погрешность не должна превышать 2,3 mV при измерении «рХ».

Далее проводится определение дополнительной погрешности от изменения температуры раствора (погрешности термокомпенсации) и составление таблицы, с которой можно ознакомиться в приложении 2.

2.3. Порядок выполнения работы

- Ознакомиться с составом лабораторного стенда.

- Проверить подключение прибора в сеть электропитания.

- Ознакомиться с методикой поверки и провести настройку, градуировку и проверку прибора в соответствии с пунктом 2.2.3.

- Погрузить электроды в раствор (перед погружением в раствор электроды необходимо промыть дистиллированной водой и удалить затем остатки воды фильтровальной бумагой).

- Отсчет показаний производить после их установления, время которого зависит от буферной емкости растворов. Обычно время установления показаний не превышает 3 мин, однако в некоторых растворах оно может достигать 10 мин. При использовании автоматического термокомпенсатора отсчет производить не ранее чем через 3 мин.

- Провести проверку градуировки преобразователя в режиме «pX» в соответствии с п. 2.2.4 для пунктов «а» и «в» согласно выбранному варианту (табл.4). Значения pX и соответствующих напряжений находятся в прил.2.

- Заполнить табл. 2 и 3 согласно полученным данным.

- Поверка прибора, согласно данному методическому пособию, будет проводиться дальнейшим сравнением полученных значений абсолютных погрешностей и вариаций в табл. 3 со значениями допустимых погрешностей, приведенных в табл. 1 и прил.2.

Таблица 2

Результаты поверки

| Контролируемая точка шкалы | Эталонные значения (известные значения pH и напряжений) |  |  |  | Измеренные значения давления (поверяемый прибор) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПХ |  | ОХ |  | ПХ |  | ОХ |  |
|  | pХ | U, мВ | pХ | U, мВ | pХ | U, мВ | pХ | U, мВ |
| U1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Вычисление погрешностей

| Контролируемая точка шкалы | Погрешности |  |  |  | Вариа- ция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Абсолютная, мВ |  | Приведенная, % |  |  |
|  | ПХ | ОХ | ПХ | ОХ |  |
| U1 |  |  |  |  |  |
| U2 |  |  |  |  |  |
| U3 |  |  |  |  |  |
| U4 |  |  |  |  |  |
| U5 |  |  |  |  |  |
| U6 |  |  |  |  |  |

Здесь ПХ – прямой ход, ОХ – обратный ход.

Таблица 4

Варианты лабораторной  работы

| № варианта | Контролируемая точка шкалы |  |
| --- | --- | --- |
|  | Температура, 0С | Предел измерений pX |
| 1 | 0 | -1 – 4 |
| 2 | 20 | 4 – 9 |
| 3 | 40 | 9 – 14 |
| 4 | 60 | 14 – 19 |
| 5 | 80 | 4 – 9 |
| 6 | 100 | 9 – 14 |
| 7 | 0 | 14 – 19 |
| 8 | 20 | -1 – 4 |

2.3.1. Обработка  результатов поверки

Абсолютная погрешность находится как разность истинного и измеренного значений:

Δ = Еu - e 				 (2.2)

Eи — номинальное значение входного напряжения, соответствующее данной оцифрованной отметке, мВ.

е — значение входного напряжения, подаваемого от потенциометра, мВ.

Относительная погрешность представляет собой отношение абсолютной погрешности к измеренному значению (по образцовому прибору):

,	   	           (2.3)

где Δ - абсолютная погрешность, мВ;

Х – измеренное значение напряжения, мВ

Приведенная погрешность представляет собой отношение абсолютной погрешности к полному рабочему диапазону прибора:		                 (2.4)

где где Δ - абсолютная погрешность, мВ;

N – максимальное значение диапазона измерения напряжений, соответствующего выбранному варианту, мВ

Вариация  находится как разность показаний прибора при прямом и обратном ходе в одной и той же точке шкалы:       В = Хпр - Хобр			           (2.5)

Причем прямым ходом называется измерение физической величины при увеличении параметра.

Обратным ходом – измерение при уменьшении параметра физической величины.

2.3.2. Выводы по работе

По результатам поверки необходимо:

1.	Сделать заключение о пригодности датчика к эксплуатации с указанием датчика, его типа, модели, класса точности, диапазона измерения.

2.	Обосновать сделанное заключение в соответствии с методикой проведения проверки.

3.	Построить график зависимости погрешности датчика от pH.

3. Контрольные вопросы

1. Какие существуют приборы для определения состава и свойств веществ?

2. Что такое анализаторы? Какие они бывают?

3. Что такое газоанализаторы?

4. Объясните принцип работы следующих анализаторов:

а) термомагнитные газоанализаторы;

б) электрохимические (кулонометрические) газоанализаторы;

в) пневматические газоанализаторы;

г) оптико-акустические газоанализаторы;

5. Что такое анализаторы жидкостей? Какие методы анализа жидкостей вы знаете?

6. Поясните механический метод анализа жидкостей на примере измерения плотности.

7. Объясните принцип работы поплавковых и гидростатических плотномеров.

8. Поясните кинетический метод анализа жидкостей на примере измерения вязкости

9. Объясните принцип работы капиллярных вискозиметров и вискозиметров с падающим шариком.

10. Поясните оптический метод анализа жидкостей на примере рефрактометрии.

11. Поясните электрохимический метод анализа жидкостей на примере потенциометрии.

12. Поясните колориметрический и потенциометрический методы измерения величины pH. В чем их достоинства и недостатки?

13.  Опишите состав и принцип работы стенда.

14. Опишите методику поверки универсального иономера ЭВ-74.

15. Какими погрешностями обладает универсальный иономер ЭВ-74?

16. Как рассчитывается основная погрешность прибора? По какой причине возникает дополнительная погрешность?

17. Поясните принцип работы универсального иономера ЭВ-74.

18. Что называется измерительным каналом? Какие приборы входят в измерительный канал в данной работе?

19. Что такое класс точности? Каким образом, зная класс точности, определить пригодность прибора к работе?

20. Каким образом рассчитывается класс точности в измерительном канале.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В связи с бурным развитием химической промышленности и ужесточением требований к повышению и стабильности качества выпускаемых продуктов интерес к приборам качества будет только усиливаться. Так же будут множиться методы определения качества выпускаемых продуктов.Данная лабораторная работа позволяет получить представление о разнообразии и многофакторности контроля качества технологических параметров.

Список использованной литературы

- Сажин С.Г. Приборы контроля состава и качества технологических сред: Учебное пособие. -Спб.: Издательство «Лань» ,2012.-432с.: ил.(+ вклейка, 8 с.). – (Учебники для вузов. Специальная литература).

- Кулаков М.В. Технологические измерения и приборы для химических производств: Учебник для вузов по специальности» Автоматизация и комплексная механизация химико-технологических процессов».-4-е изд., стереотипное. Перепечатка с третьего издания. -  М.: ООО ИД «Альянс» 2008.- 424.с., ил.

- Авдеев Б.Я. Метрология, стандартизация и сертификация: Учеб. для вузов / Б.Я. Авдеев, В.В. Алексеев, Е.М. Антонюк. – М.:Академия.,2012. - 384 с.: ил.

- Беспалов А.В., Харитонов Н.И. Системы управления химико-технологическими процессами: учебник для вузов. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2007. - 690 с.: ил.

- Лапшенков Г.И., Полоцкий Л.М. Автоматизация производственных процессов в химической промышленности. - М.: Химия, 1988. - 288 с.

- Паспорт универсального иономера ЭВ-74, 1974. – 30 с.

Приложение 1

Номинальные значения сопротивлений термокомпенсатора при различных температурах, Ом

| 0С | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При измерении одновалентных ионов | 1300 | 1410,5 | 1521 | 1630,5 | 1741 | 1852,5 |
| При измерении двухвалентных ионов | 615 | 667,3 | 719,6 | 771,8 | 824,1 | 876,4 |

Приложение 2

Разность между входным напряжением и расчетным или табличным (приложение 2) значением ЭДС не должна превышать величин, указанных в таблице.

| Температура, 0С | 0 | 40 | 60 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Допустимая погрешность, мВ | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 3,0 |

Приложение 3

Значения ЭДС электродной системы для одновалентных катионов.

| pX | Температура раствора, 0С |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| -1 | 433,6 | 465,3 | 497,1 | 528,8 | 560,6 | 592,3 |
| 0 | 379,4 | 407,2 | 435,0 | 462,7 | 490,5 | 518,3 |
| 1 | 325,2 | 349,0 | 372,8 | 396,6 | 420,4 | 444,2 |
| 2 | 271,0 | 290,8 | 310,7 | 330,5 | 350,3 | 370,2 |
| 3 | 216,8 | 232,7 | 248,5 | 264,4 | 280,3 | 296,1 |
| 4 | 162,6 | 174,5 | 186,4 | 198,3 | 210,2 | 222,1 |
| 5 | 108,4 | 116,3 | 124,3 | 132,2 | 140,1 | 148,1 |
| 6 | 54,2 | 58,2 | 62,1 | 66,1 | 70,1 | 74,0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | -54,2 | -58,2 | -62,1 | -66,1 | -70,1 | -74,0 |
| 9 | -108,4 | -116,3 | -124,3 | -132,2 | -140,1 | -148,1 |
| 10 | -162,6 | -174,5 | -186,4 | -198,3 | -210,2 | -222,1 |
| 11 | -216,8 | -232,7 | -248,5 | -264,4 | -280,3 | -296,1 |
| 12 | -271,0 | -290,8 | -310,7 | -330,5 | -350,3 | -370,2 |
| 13 | -325,2 | -349,0 | -372,8 | -396,6 | -420,4 | -444,2 |
| 14 | -379,4 | -407,2 | -435,0 | -462,7 | -490,5 | -518,3 |
| 15 | -433,6 | -465,3 | -497,1 | -528,8 | -560,5 | -592,3 |
| 16 | -487,8 | -523,5 | -559,2 | -594,9 | -630,6 | -666,3 |
| 17 | -542,0 | -581,6 | -621,3 | -661,0 | -700,7 | -740,4 |
| 18 | -596,2 | -639,8 | -683,5 | -727,1 | -770,8 | -814,4 |
| 19 | -650,4 | -698,0 | -745,6 | -793,2 | -840,8 | -888,4 |

Учебное издание

Коломоец Марина Владимировна

ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ

ДЕЙСТВИЯ И РАБОТЫ

ПРИБОРОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА

Методические указания

Корректор Белова И.М.

Худ редактор Фёдорова Л.Г.

Сдано в набор 30.06.17.

Подписано в печать 19.09.17.

Бумага писчая. Гарнитура Таймс.

Усл. печ. л.3,5. Тираж 100 экз.

Заказ № 5.

НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ»,

г. Нижнекамск,423570, ул. 30 лет Победы, д. 5а